## 序号3-DT-5101规格书
XIANGLU PETROCHEMICALS（ZHANGZHOU）CO.,LTD. |  |  |  |  | (PROCUREMENT SPEC.) |  |  |  | XLP PTA2 PROJECT
[5 empty] | DENSITY ANALYZER |  |  |  | SHEET NO.: 2 OF 4
REQ. NO.:
Individual Specification |  |  |  |  | Requirement |  | Yes | No | Requirement |  | Yes | No
1 | Item No. | Tag No. |  |  | 1 | DT-5101-1 |  |  | 2 | DT-5102-1
2 | Service |  |  |  | SLURRY RETURN FROM P-501A/B-1 |  |  |  | SLURRY RETURN FROM P-501C/D-1
3 | P&ID No. |  |  |  | EFD-510A |  |  |  | EFD-510A
4 | Lins No. |  |  |  | CTWS1-1B-EBF-5136A-H100 |  |  |  | CTWS1-1B-EBF-5137A-H100
5 | Line Size / Sch.No.for Meter Run |  |  |  | 1" / SCH 40S |  |  |  | 1" / SCH 40S
6 | Electrical Conduit Connection |  |  |  | 1/2" NPT(F) |  |  |  | 1/2" NPT(F)
7 | Enclosure Class |  |  |  | IP65 |  |  |  | IP65
8 | Explosion Protection |  |  |  | NON-HAZARDOUS |  |  |  | NON-HAZARDOUS
Primary Element
10 | Measuring Principle |  |  |  | CORIOLIS |  |  |  | CORIOLIS
11 | Measuring Range |  |  |  | 0~2 g/cc |  |  |  | 0~2 g/cc
12 | Size / Process Connection |  |  |  | 1/2"NPT | 150#RF-SF |  |  | 1/2"NPT | 150#RF-SF
13 | Wetted Parts Material |  |  |  | 316 S.S. |  |  |  | 316 S.S.
14 | Accuracy (%of Reading) |  |  |  | ±0.002 |  |  |  | ±0.002
Remote Transmitter
16 | Mounting |  |  |  | SURFACE MOUNTING |  |  |  | SURFACE MOUNTING
17 | Power Supply |  |  |  | 220V AC,50 Hz |  |  |  | 220V AC,50 Hz
18 | Output Signal | 4~20mA Isolated |  |  | YES |  |  |  | YES
19 |  | Pulse Output |  |  | --- |  |  |  | ---
ACCESSORY
26 | Remote Condition |  |  |  | 10 M |  |  |  | 10 M
27 | Local Display |  |  |  | YES |  |  |  | YES
32 |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
SERVICE CONDITION
33 | Fluid | Phase |  |  | CTA WATER SLURRY |  |  |  | CTA WATER SLURRY
34 | Flow Unit |  |  |  | KG/HR |  |  |  | KG/HR
35 | Flow Rate |  | Max. | Nor. | --- | 4300 |  |  | --- | 4300
36 | Press. (kg/cm2G) |  | Max. | Nor. | --- | 14 |  |  | --- | 14
37 | Temp. (℃) |  | Max. | Nor. | --- | 90 |  |  | --- | 90
38 | SpGr @OP. | Density |  |  | --- |  |  |  | ---
39 | Viscosity @Op. |  |  |  | --- |  |  |  | ---
40 |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
42 | MFR.
43 | Model No.
Notes: |  |  |  |  | Explanation If "No". |  |  |  | Explanation If "No".
[5 empty] | Evaluation |  |  |  | Evaluation
|  |  | 0 |  | 20101105 | H.YANG |  |  | H.HAO | H.J.SU
|  |  | Revision |  | Date | By |  |  | Check | Approve