## CO2
四川空分设备集团有限公司 |  |  | 仪表规格书 在线二氧化碳分析仪 | 项目名称： | 腾龙芳烃PX项目空分工程
|  |  |  | 项目编号： | 3515
设计阶段： |  | 详细设计 | 日 期： | 图 号： | 57-AIA-203
基本条件 | 位号 | 57-AIA-203
| 数量 | 1
| 用途 | CO2分析
| P&ID号 | 200-008
| 管道/设备号 | 57-AIA-203
| 管道材质/设备规格 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢取样管
| 分析时间要求 | 实时
操作条件 | 工艺介质 | 空气出纯化系统
| 操作压力（MPa） | 0.68
| 操作温度（℃） | 12.5
| 正常测量值 | 0-0.3PPM AH：1PPM
传感器规格 | 型号
| 测量原理 | 红外
| 分辨率 | 0.01ppm
| 测量范围 | 0-500ppm
| 预热时间 | 小于30min
| 精度 | 读数的0.5%
| 线性误差 | ≤±2%F.S.(其中不包括标气误差）
| 最低检测限 | < 0.2 ppm
| 零点漂移（24h） | <0.25 ppm
| 零点漂移（7天） | <读数的0.5%
| 量程漂移（7天） | %1示值 ＞50ppm
| 安装方式 | 机架抽屉式
| 尺寸 | 178（H)×432（L）×597（W)
专用电缆长度/电气接口
防爆等级
| 过程连接 | 1/4OD
型号
| 校准量程 | 0~10PPm
| 安装位置 | 室内安装
变送器 | 输出信号 | 2路 4～20mA
| 操作温度 | 0~40℃
| 环境湿度 | 0-85%
备注：